# Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odczynników do pracowni serologicznej” NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.48.2023.R

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, oświadczam co następuje:

DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ____________________________	kod: ______ miejscowość: ____________________________

3. Adres do korespondencji:

ul: ____________________________	kod: ______ miejscowość: ____________________________

4. NIP: _______________________REGON: __________________ nr KRS ______________________

6. Tel: ________________________

7. Fax: ________________________

8. e-mail: ________________________

9. Osoba do kontaktów: ________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

netto: _________________ zł.

słownie: ______________________________________________________________zł.

stawka podatku VAT: _____ %

brutto: ________________ zł.

słownie: ______________________________________________________________zł.

UWAGA !

Termin wykonania zamówienia – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin ważności odczynników:  co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy,

wyjątkiem są odczynniki krwinkowe (nr kat. 004310, 003624), których termin ważności wynosi minimum 4 tygodnie od daty dostawy.

Wykonawca przystępując do postepowania akceptuje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW

- Oferowane odczynniki ( karty, krwinki wzorcowe, diluenty) są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro ( IVD).

- Wszystkie odczynniki i płyny, będące wyrobami medycznymi muszą  posiadać oznakowanie CE i numer jednostki notyfikowanej.

- Wszystkie karty gotowe do użycia - oferowane mikrokarty składają się z 6 mikrokolumn wypełnionych stałym,  nieprzelewającym się podłożem – żel dekstranowy.

- Karta do wykonywania badań przeciwciał oraz próby zgodności w teście PTA LISS zawierające surowicę  antyglobulinową poliwalentną,

- Karta do oznaczania grupy krwi noworodka ABO/RhD z BTA, musi wykrywać klon DVI+

- Karta do oznaczania grupy krwi dawcy musi wykrywać klon DVI+

- Karta do oznaczania grupy krwi pacjenta ( przy wykonywaniu próby zgodności musi wykrywać klon DVI-)

- Karta do oznaczania grypy krwi musi wykrywać antygen A, antygen B, antygen RhD klon DVI-

Izoaglutyniny anty-A oraz izoaglutyniny anty-B

- Wszystkie karty przechowywane w temperaturze pokojowej 18-25℃.  Czas inkubacji kart nie dłuższy niż 15 minut

- Odczyt reakcji aglutynacji (lub jej brak/ niewykrycie określonego antygenu) niepozostawiający  wątpliwości, możliwość ponownego odczytu rekcji aglutynacji przynajmniej po 12 godzinach od wykonania badania.

- Termin ważności kart minimum 9 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego

- Screeningu przeciwciał w PTA LISS na 3 krwinki o stężeniu poniżej 1% zawierające wszystkie wymagane aktualnymi przepisami antygeny, w tym antygen Cw.

- Krwinki wzorcowe do mikrometody zawiesina gotowa do użycia z oznakowaniem CE i numerem jednostki notyfikowanej.

- Maksymalna objętość opakowania krwinek – 10 ml.

- Okres przydatności do użycia zamkniętych opakowań krwinek wzorcowych min. 4 tygodnie  od dnia dostawy. W trakcie ważności krwinek wzorcowych po otwarciu opakowania nie zmieniają swoich właściwości (ekspresji antygenów na krwinkach) i zachowują trwałość do daty podanej na opakowaniu.

- Wszystkie  krwinki w jednym opakowaniu (zestawie) opatrzone jednym numerem serii i jedną data ważności dla wszystkich krwinek.

- Do każdej serii produktu musi być dołączona ulotka z wydrukiem nazwy krwinek, fenotypów, kontrolą jakości, terminem ważności i instrukcją wykonywania badań.

- Instrukcja stosowania odczynników do badań wraz z metodyką badania w języku polskim dołączona do każdej dostarczonej partii odczynnika.

- Odczynniki w opakowaniu firmowym producenta, nazwą produktu, ilością, datą ważności, numerem serii i warunkach przechowywania, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Każde opakowaniu  jednostkowe opatrzone jest etykietą z nazwą producenta, nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania.

- Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie.

- Krwinki wzorcowe, karty i diluenty pochodzą od jednego producenta.

- Dostawa kart, odczynników i krwinek wzorcowych zgodne z nadesłanym przez Wykonawcę harmonogramem dostaw dostarczonym do umowy.

- Możliwość złożenia zamówienia w trybie pilnym – czas realizacji takiego zamówienia do 5 dni roboczych.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki i dzierżawiony sprzęt pochodziły od tego samego producenta.

- Dostawy odczynników transportem monitorowanym. Do każdej dostawy dostarczony protokół kontroli temperatury.

- Wykonawca gwarantuje dostarczenie odczynników dobrej jakości, w przypadku stwierdzenia wady odczynnika możliwość wymiany odczynnika o prawidłowych parametrach na koszt Dostawcy.

- Zamawiający zastrzega zwiększenie zamówienia na część odczynników, kosztem innych odczynników  bez przekroczenia wartości umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO SPRZĘTU

- Wirówki kompatybilne z zamawianymi kartami żelowymi i wyprodukowane przez producenta kart

- Wirówki o pojemności maksymalnie 12 kart.

- Stały czas i prędkość wirowania. Czas wirowania nie dłuższy niż 10 minut. Praca wirówki w temperaturze otoczenia 20-35℃.

- Pipeta manualna multidozująca z wyrzutnikiem jednorazowych końcówek.

- Dozownik do diluentu odmierzający minimum 2 objętości (0,5ml i 1 ml)

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego eksplatowania  urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej instalacji, uruchomienia i walidacji urządzeń.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem pracy urządzenia.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatnie autoryzowany serwis (naprawę sprzętu w przypadku awarii, wymianę części zużywalnych) oraz walidację sprzętu.

- Obsługa serwisowa świadczona 7 dni w tygodniu(również w sobotę i niedzielę)

- Przeglądy, walidacje i konserwacje minimum 1 raz w roku. Walidacja po każdej naprawie sprzętu, Po każdej walidacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół walidacji. Dokonanie wpisu w paszporcie technicznym po interwencji serwisowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy w razie potrzeby o identycznych parametrach.

- Do oferty należy dołączyć niezbędną dokumentację techniczną dzierżawionego sprzętu.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

Oświadczamy, że:

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert;

- zapoznaliśmy się dokładnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM i nasza wiedza jest wystarczająca dla należytego oszacowania i zrealizowania przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;

- posiadamy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia;

- w przypadku wyboru nas jako Wykonawcy, przystąpimy do zawarcia umowy na warunkach określonych  w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do postępowania;

Oświadczamy, iż podmiot który reprezentujemy jest: mikro / małym / średnim/ inne.

(niepotrzebne skreślić).

Informacje zamieszczone w oddzielnym pliku oznaczonej „Poufne”, a dotyczące:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wymienić czego dotyczy)

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.  _____________________________

2.  _____________________________

3.  _____________________________

4.  _____________________________

_______________ dnia ___________            	    __________________________________________

  - (miejscowość)                                            		   (podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)