## Arkusz1
Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji. Numer sprawy: SZZ.251.06.2026.R
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Wyszczególnienie | Roczne zapotrzebowanie | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Razem netto | Stawka podatku VAT | Razem brutto
1. | Torebki foliowo-włókninowe z testem do sterylizacji parowej. Włóknina o gramaturze 60 g/m2, porowatość 18 L/MIN/1DM2, nie zwilżalność alkoholem: 8, fluorescencja PTS/DM2, grubość folii PET/PP nie większa niż 52 μm, zgodność z ISO 11607 oraz EN868-5. Kolor niebieski. Rozmiar: 270 x 450 mm. Opakowanie 500 szt. | 3
2. | Torebki foliowo-włókninowe z testem do sterylizacji parowej. Włóknina o gramaturze 60 g/m2, porowatość 18 L/MIN/1DM2, nie zwilżalność alkoholem: 8, fluorescencja PTS/DM2, grubość folii PET/PP nie większa niż 52 μm, zgodność z ISO 11607 oraz EN868-5. Kolor niebieski. Rozmiar: 300 x 500 mm. Opakowanie 500 szt. | 3
3. | Torebki foliowo-włókninowe z testem do sterylizacji parowej. Włóknina o gramaturze 60 g/m2, porowatość 18 L/MIN/1DM2, nie zwilżalność alkoholem: 8, fluorescencja PTS/DM2, grubość folii PET/PP nie większa niż 52 μm, zgodność z ISO 11607 oraz EN868-5. Kolor niebieski. Rozmiar: 400 x 520 mm. Opakowanie 500 szt. | 3
4. | Olej w sprayu do smarowania i konserwacji napędów motorowych, w tym napędów firmy Aesculap. Preparat do zaaplikowania przed procesem sterylizacji. Opakowanie 300 ml | 7
5. | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 20
6. | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 20
7. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -o chronnty materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 900 x 900 mm, op. a'300 szt. | 5
8. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -o chronnty materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 100 x 100 cm, op. a'200 szt. | 4
9. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -o chronnty materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 120 x 120 cm, op. a'120 szt. | 6
10. | Papier krepowany I generacji - 100% włókno celulozowe, kolor biały, zielony lub niebieski, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 800mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa, gramatura nominalna 60g/m². Rozmiar 90 x 90 cm, opakowanie a'125 ark. | 2
11. | Papier krepowany I generacji - 100% włókno celulozowe, kolor biały, zielony lub niebieski, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 800mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa, gramatura nominalna 60g/m². Rozmiar 90 x 90 cm, opakowanie a'125 ark. | 2
12. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 7,5 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 12
13. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 10
14. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 15 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 10
15. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 20 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 10
16. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 25 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 10
17. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 30 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
18. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 40 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
19. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski.Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 μm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC.Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 50 cm x 200 m.Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
20. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie.. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 2 x 7 cm (+/- 10%). W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. W opakowaniach po 200 szt. | 20
21. | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.Rolka a` 500 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 7
22. | Rolka tuszują do metkownicy trzyrzędowej do etykiet podwójnie przylepnych. | 5
23. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii typ, 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniach po 400 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 4
24. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 20
25. | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1μg. | 2
26. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 20
27. | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. Nie dopuszcza się, aby klips miał możliwość wsuwania arkusza testowego, celem uniknięcia jego uszkodzenia. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 2
28. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów | 2
29. | Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem Sporal S - w opakowaniach po 40 szt. | 2
30. | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 2
31. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulguje w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) | 14
32. | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzedzi z uchwytem o dł. 22 ± 1 cm ze sztywnym włosiem, wymiary 77x20x15mm (dł.xszer.xwys.).Opakowanie 3 szt. | 5
33. | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł.18cm-włosie nylon-3 szt. | 10
34. | Fiolkowe wskaźniki biologiczne do sterylizacji parą wodną, zapewniające ostateczny odczyt fluoresencyjny do 20 minut inkubacji włącznie. Nie dopuszcza się wskaźników z tzw. drugim odczytem po wydłużonym czasie inkubacji. Testy walidowane dla temperatury 134-135 oC oraz 121-122 oC. Na każdej fiolce etykieta z numerem referencyjnym, nr lot, data ważności, oznaczenie metody sterylizacji oraz chemiczny wskaźnik procesu typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. Bezpieczna aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką, bez konieczności kruszenia/zgniatania fiolki. Fiolka w całości wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się fiolek wykonanych ze szkła lub nawet posiadających szklane elementy. Wymiary max.46 mm wysokość, 16,5 mm średnica. Opakowanie zawiera 25 wskaźników. | 50
35. | Plastikowe plomby do zabezpieczenia kontenerów ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, w kolorze białym. Opakowanie 100 szt. | 3
36. | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, prowadnik wykonany ze skręconego drutu, włosie nylonowe. Długość 40,6 cm, średnica 5 mm. Opakowanie a'3 szt. | 3
37. | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - żółta - dł. 62,5 cm - śr. włosia 3 mm - jednostronna-3 szt. | 3
38. | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - biała - dł. 65 cm - śr. włosia 5 mm - dwustronna-3 szt. | 3
39. | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - czerwona - dł. 65 cm - śr. włosia 10 mm - dwustronna-3 szt. | 3
40. | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm - 3 szt. | 2
41. | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przeźroczyste, szer. 15 mm | 4
42. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniach po 100 szt. | 2
43. | Pisak do znakowania pakietów, odporny na czynniki sterylizacji. Kolor czarny. Opakowanie 10 szt. | 1
44. | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem sumulującym ładunek rurowy, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Kontrastowa zmiana koloru wskaźnika z żółtego na granatowy/ciemnoniebieski. .Ze względu na prowadzoną dokumentacje rozmiar testu nie większy niż 2 cm na 1 cm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 2
45. | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z otwieranym korkierm. | 15
46. | Fiolkowe wskaźniki biologiczne do sterylizacji nadtlenekiem wodoru, zapewniające ostateczny odczyt fluoresencyjny do 5 minut inkubacji. Kompatybilne z posiadanym inkubatorem przez użytkownika. Nie dopuszcza się wskaźników z tzw. drugim odczytem po wydłużonym czasie inkubacji. Na każdej fiolce etykieta z numerem referencyjnym, nr lot, data ważności, oznaczenie metody sterylizacji oraz chemiczny wskaźnik procesu typu 1. Na kazdej etykiecie znajduje się kod kreskowy pozwalający na odczyt w skanerze inkubatora takich informacji jak: numer referencyjny produktu, nr lot, data ważności. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na żółty. Bezpieczna aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką, bez konieczności kruszenia/zgniatania fiolki. Fiolka w całości wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się fiolek wykonanych ze szkła lub nawet posiadających szklane elementy. Wymiary 45,7 mm wysokość, 16,3mm średnica. Opakowanie zawiera 25 wskaźników. | 5
47. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 2 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 5
48. | Etykiety podwójnie (dwukrotnie) przylepne do oznaczania i etykietowania pakietów przeznaczonych do procesów sterylizacji plazmowej z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji. Posiadają wskaźnik procesu typu 1 do sterylizacji plazmowej. Kompatybilne z każdą trzyrzędową metkownicą o rozmiarze metek 28 mm x 29 mm (np. firmy BLITZ, Printex). Umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania: daty procesu sterylizacji, daty przydatności pakietu, numeru sterylizatora, numeru cyklu sterylizacji, kodu operatora, kodu procesu. Jedna rolka zawiera 500 etykiet. | 5
49. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 7,5 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
50. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
51. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 15 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
52. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 20 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
53. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 25 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
54. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 30 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
55. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 40 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
56. | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 μm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 50 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | 2
57. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEK (instrukcja zastosowania w zestawie).1 opakowanie 250 szt. testów | 1
58. | Taśma ze wskaźnikiem procesu sterylizacjii, nie zawierająca celulozy - możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar: 19 mm x 55 m opakowanie: 6 rolek. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 5
59. | Taśma neutralna, bez wskaźnika procesu sterylizacji, nie zawierająca celulozy - możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru, opakowanie: 9 rolek. | 5
60. | Inkubator posiadający 8 miejsc na fiolki wskaźnikowe, z podziałem na dwa rzędy po 4 miejsca w każdym rzędzie. Kompatybilny z opisanymi wskaźnikami. Urządzenie pozwalające na inkubacje wskaźników biologicznych oraz posiadające detektor fluorescencyjny zapewniające odczyt wyniku już od 5 do 20 minut. Każde miejsce na fiolkę o średnicy 1,9 cm posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o wyniku inkubacji. Temperatura inkubacji od 55*C fo do 60*C. Urządzenie wyposażone w ekran LCD z menu w j. polskim. Alarmy tekstowe oraz dźwiękowe. Inkubator posiada skaner kodów kreskowych znajdujących się na etykiecie wskaźników biologicznych. Na inkubatorze membranowe przyciski przyporządkowane do każdego miejsca na fiolkę – uruchomienie procesu inkubacji automatycznie po umieszczeniu fiolki lub przyspieszony start przez przyciśnięcie membranowego przycisku. Inkubator posiadający przyłącze RS-232, umożliwiające m.in. połączenie z drukarką oraz RJ-45 pozwalające na podłączenie do sieci internetowej. Zasilanie: 100-240V, 50/60 Hz, 1.0A | 1
RAZEM

## Arkusz2
RAZEM